|  | EN ISO 90002 : 1994 |  |
| --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ  на

КОЛЬЦО УСТАНОВОЧНОЕ

Диапазон диаметров 5…160мм

1.Устройство и назначение

Кольца установочные предназначены для определения  погрешности нутромеров, пружинно-оптических приборов, пневматических пробок, а также  для поверки по ним других колец и измерительных приборов.

Пример обозначения кольца установочного при заказе:

##### Кольцо установочное 50мм 3кл. ГОСТ 14865-78

2.Техническая характеристика

2.1. Номинальный диаметр, мм   5; 5,3; 5,6; 6; 6,3; 6,7; 7,1; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 51; 53; 56; 60; 62; 63; 65; 67; 71; 75; 80; 85; 87; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 140; 150; 160.

2.2. Класс точности по ГОСТ 14868-78                                            3.

2.3. Предельные отклонения  диаметров отверстий  приведены в таблице

| Диапазон диаметров, мм | Предельные отклонения диаметров, отверстий, (±)мкм | Непостоянство диаметра отверстия в продольном сечении, мкм |
| --- | --- | --- |
| 5-10 | 1,3 | 1,0 |
| 10-18 | 1,5 | 1,2 |
| 18-30 | 2,0 | 1,5 |
| 30-50 | 2,0 | 1,5 |
| 50-80 | 2,5 | 2,0 |
| 80-120 | 3,0 | 2,5 |
| 120-160 | 4,0 | 3,5 |

2.4. Допуск некруглости внутреннего диаметра, мкм                   0,5.

3.Условия эксплуатации

Температура окружающей среды           20±2°С.

Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +20 °С.

4.Комплектность

4.1. Кольцо установочное.

4.2. Футляр.

4.3. Паспорт.

5.подготовка к работе

5.1. Перед началом работы кольцо выдержать на рабочем месте не менее пяти часов.

5.2. Протереть кольцо чистой тканью смоченной в растворителе и протереть чистой сухой безворсовой тканью.

5.3. Не допускать ударов по кольцу.

6.Порядок работы

6.1. За базовый торец кольца принимают торец, не имеющий маркировки и являющийся базой при установке прибора по кольцу.

6.2. При измерении ввести прибор в  отверстие кольца и привести измерительные наконечники прибора в соприкосновение со стенками отверстия. Измерение производят несколько раз, измеряя в плоскости, проходящей через ось отверстия размеры.

.

7.Методы и средства поверки

Поверка по МИ 2106 – 90.

Первичная поверка при выпуске из производства.

Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации нутромера.

8.Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие кольца требованиям паспорта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода кольца в эксплуатацию.

9.Сведения о консервации и упаковке

Кольцо установочное подвергнуто консервации и упаковке.

Срок консервации - 24 месяца.

10.Правила хранения

10.1.После окончания работы кольцо протереть мягкой тканью и смазать измеритель-ную поверхность противокоррозионной смазкой.

10.2.Хранить кольцо в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре 20±15ºС и относительной влажности не более 80%.

10.3.Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

11.Свидетельство о приемке

Кольцо установочное, №________________, соответствует требованиям ГОСТ 14865-78 и паспорта  и признано годным к эксплуатации.