9.Свидетельство о приемке

Кольцо установочное, заводской №___________________, соответствует требованиям ГОСТ 14865-78 и паспорта  и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска __________________

Подписи лиц, ответственных за приемку _____________

М.П.

##### ЗАО "ПО "Челябинский инструментальный завод"

| КОЛЬЦО УСТАНОВОЧНОЕ | ГОСТ 14865-78 |
| --- | --- |
| Диапазон диаметров 5…160мм |  |
| ПАСПОРТ |  |

1.Назначение изделия

Кольца установочные предназначены для определения  погрешности нутромеров, пружинно-оптических приборов, пневматических пробок, а также  для поверки по ним других колец и измерительных приборов.

Пример обозначения кольца установочного при заказе:

##### Кольцо установочное 50мм 3кл. ГОСТ 14865-78

#### 2.НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура, °С 					                       20±1.

#### Относительная влажность воздуха, %      	                     58±20.

Атмосферное давление, кПа 			                  101,3±3.

2.ТехническИЕ характеристикИ

2.1. Номинальный диаметр, мм   5; 5,3; 5,6; 6; 6,3; 6,7; 7,1; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 51; 53; 56; 60; 62; 63; 65; 67; 71; 75; 80; 85; 87; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 140; 150; 160.

2.2. Класс точности по ГОСТ 14868-78                                            3.

2.3. Предельные отклонения  диаметров отверстий  приведены в таблице

| Диапазон диаметров, мм | Предельные отклонения диаметров, отверстий, (±)мкм | Непостоянство диаметра отверстия в продольном сечении, мкм |
| --- | --- | --- |
| 5-10 | 1,3 | 1,0 |
| 10-18 | 1,5 | 1,2 |
| 18-30 | 2,0 | 1,5 |
| 30-50 | 2,0 | 1,5 |
| 50-80 | 2,5 | 2,0 |
| 80-120 | 3,0 | 2,5 |
| 120-160 | 4,0 | 3,5 |

2.4. Допуск некруглости внутреннего диаметра, мкм                   0,5.

3.Комплектность поставки

3.1. Кольцо установочное.

3.2. Футляр.

3.3. Паспорт.

4.Подготовка к работе

4.1. Перед началом работы кольцо выдержать на рабочем месте не менее пяти часов.

4.2. Протереть кольцо чистой тканью смоченной в растворителе и протереть чистой сухой безворсовой тканью.

4.3. Не допускать ударов по кольцу.

5.Порядок работы

5.1. За базовый торец кольца принимают торец, не имеющий маркировки и являющийся базой при установке прибора по кольцу.

5.2. При измерении ввести прибор в  отверстие кольца и привести измерительные наконечники прибора в соприкосновение со стенками отверстия. Измерение производят несколько раз, измеряя в плоскости, проходящей через ось отверстия размеры.

6.Методы и средства поверки

Поверка по МИ 2106 – 90.

Первичная поверка при выпуске из производства.

Межповерочный интервал устанавливается потребителем в

зависимости от интенсивности эксплуатации нутромера.

7.Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие кольца требованиям паспорта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода кольца в эксплуатацию.

8.Сведения о консервации и упаковке

Кольцо установочное подвергнуто консервации и упаковке.

Срок консервации - 24 месяца.

##### 4.