# Text boxes

9. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Линейка поверочная лекальная, заводской №_____________, соответствует  требованиям ГОСТ 8026-92  и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления: «___» __________ 200_ г.

Проверку произвел:   ___________________

(подпись)

м.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

Линейка поверочная лекальная

с двусторонним скосом тип ЛД

Заводской №__________

ГОСТ  8026 - 92

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Линейка поверочная лекальная служит для проверки прямолинейности  поверхностей по методу световой щели "на просвет" или с помощью щупов.

1.2. Линейки разделяются на 00-й и 1-й классы точности.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.  Технические характеристики поверочных лекальных линеек с двусторонним скосом приведены в таблице:

| Размеры рабочей поверхности | Допуск прямолинейности рабочей поверхности, мкм | Размеры мм |
| --- | --- | --- |
|  | 00-й класс точности | 1-й класс точности |  |
| 50 | 0,6 | 1,0 | 50х22х6 45º |
| 80 | 0,6 | 1,2 | 80х22х6 30º |
| 100 | 0,6 | 1,6 | 100х24х6 30º |
| 125 | 0,6 | 1,6 | 125х27х6 30º |
| 150 | 1,2 | 2,0 | 150х28х6 30º |
| 200 | 1,2 | 2,0 | 200х30х8 30º |
| 320 | 1,6 | 2,5 | 320х40х8 30º |
| 400 | 2,0 | 2,5 | 400х45х8 30º |
| 500 | 2,0 | 3,0 | 500х50х10 30º |

2.2.  Линейка изготовлена из легированной стали марки Х.

2.3.  Твердость рабочей поверхности 61 НRC.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе контроля должна быть (20±2)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допус-кается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект прибора входят:

- линейка поверочная;

- упаковка;

- паспорт.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Плоские и прямолинейные поверхности проверяются при помощи лекальной линейки метом световой щели - на просвет, непосредственно определяемый на глаз, либо сравнением с образцом просвета, а также методом определения линейных отклонений при помощи линейки и плиток и щупов.

4.2. Очистить линейку от защитной смазки. Тщательно протереть рабочую поверхность линейки бензином или уайтспиритом и вытереть тканевой безворсовой салфеткой насухо.

4.3. Во время работы не допускать ударов и царапин по поверхности линейки во избежание повреждения ее рабочей поверхности.

5.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

5.1. После окончания работы поверочную линейку следует убрать в чехол или футляр.

5.2. Хранить поверочную линейку следует в отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не

более 80% при температуре +20˚С.

5.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

6. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

6.1. Поверка линейки поверочной должна производиться методами и средствами, указанными в МИ 1729.

6.2. Межповерочный интервал устанавливается в зависимости от требо-ваний эксплуатации, но не реже одного раза в два года.

7. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

7.1. Линейка поверочная подвергнута консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

7.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи  прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.