# Text boxes

разрешает измерение.

5.2. Измеряемый материал вводится между измерительным стержнем и пяткой.

5.3. Отсчет показаний производится по индикатору часового типа: по основной и вспомогательной шкалам.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на толщиномер.

6.2. Протереть толщиномер, удалить смазку ветошью, смоченной в бен-зине (особенно тщательно с измерительных поверхностей), насухо протереть тканью.

6.3. Проверить установку на ноль на индикаторе. При необходимости привести к нулевому показателю

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. В процессе работы и по окончании ее протирать толщиномер сал-феткой, смоченной в водно-щелочном растворе , а затем насухо чистой салфеткой.

7.2. По окончании работы нанести на поверхности толщиномера тонкий слой любого технического масла и поместить в футляр.

7.3. В процессе эксплуатации не допускать грубых ударов или падения во избежание повреждений, царапин на измерительных поверхностях.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. Хранить толщиномер в футляре, в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

9.1. Поверка толщиномера должна производиться методами и средства-ми, указанными в ГОСТ 8113 и МИ 1384.

9.2. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зави-симости от интенсивности эксплуатации толщиномера.

ЗАО "ПО "Челябинский инструментальный завод"

Адрес: 454008 г.Челябинск Свердловский тракт 38

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТОЛЩИНОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ

с отсчетом по индикатору часового типа

0-10мм

цена деления 0,01

ГОСТ11358-89

№__________

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

10.1. Толщиномер подвергнут консервации в соответствии с требо-ваниями ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

10.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потре-бителем правил хранения и эксплуатации прибора.

12. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Толщиномер индикаторный соответствует требованиям ГОСТ 11358-89 и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер__________________

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Приемку произвел:__________________

(подпись)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Толщиномер индикаторный с роликом с отсчетом по индикатору часового типа предназначен для измерения толщины листовых материалов при температуре окружающего воздуха от +10˚С до +35˚С и относительной влажности до 80% при температуре +20˚С.

1.2.Пример обозначения толщиномера индикаторного с роликом с отсчетом по индикатору часового типа 0-10мм:

Толщиномер ТР – 10 0,01мм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений — 0-10мм.

Цена деления  — 0,01мм.

Вылет измерительного стержня —  120мм.

Измерительное усилие — менее 2 Н.

Пределы допускаемой погрешности измерения в стационарном

положении на участке:

от 0 до 1мм — ± 0,010 мм;

свыше 1 мм до 10 мм — ± 0,025 мм.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения дол-жна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при тем-пературе 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- толщиномер;

- футляр;

- паспорт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Толщиномер состоит из скобы и измерительного механизма. В скобе неподвижно закреплена пятка – неподвижный стержень. В верхней части толщиномера расположен измерительный механизм - измерительная головка часового типа, соединенная с измерительным подвижным стержнем. Для установки измерительного стержня отсчетного устройства в рабочее положение и в нерабочее поло-жение у толщиномера имеется арретир, который блокирует или